**附件3**

**采购需求**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一、物品参数需求** | | | | | |
| **序号** | **采购物品名称** | | **品牌** | **数量**  **单位** | **项目要求及物品参数需求** |
| 1 | 全波长酶标仪 | | 品牌Thermo 型号 Multiskan Skyhigh | 1台 | 1、光源：闪烁式氙灯 ★2、波长范围：200-1000nm，1nm步进 ★3、带宽 < 2.5nm 4、读数范围：0-4.0Abs 5、准确性@450nm：1.0% + 0.003OD 6、精确性@450nm：SD < 0.003OD 或 CV < 1.0% ★7、7英寸图形化超灵敏触摸屏，中文操作界面，支持U盘数据导出以及Cloud数据云分享 8、具有自动光程校准功能，无需软件，单机可自动输出校准数据 9、整板测量速度：6s，96孔板; 10s，384孔板 ★10、波长扫描速度：10s，200-1000nm，1nm步进 ★11、孵育器功能，温度范围：室温+2℃至45℃ 12、振荡器：线性振荡，三档速度可调，三种振荡模式可选 13、与自动化系统兼容，可扩展至高通量自动化检测系统，无需人工干预 ★14、必须提供生产厂家出具的授权书和售后服务承诺书。 |
| 2 | 钟摆摇床（分体式） | | 品牌 Servicebio 型号 SYC-FZ100 | 1套 | 1、停机时托盘能自动停在水平位置； ★2、分体式设置，扁排线连接控制器，可放置在冰箱、培养箱、层析柜中； ★3、内部防水处理，可适应高湿、低温等环境； 4、定时提醒，断电记忆； 5、运行模式：钟摆式； 6、产品功率：20W； 7、电压：100V~240V 50Hz/60Hz ； 8、托盘尺寸：317\*245，最大载荷 2.0Kg； 9、转速范围：钟摆模式：5-100 rpm  10、回转半径/摇摆角度：摇摆模式回转半径∶20°； 11、定时范围：0-999h59min |
| 3 | 转印电泳槽 | | 品牌 Tanon 型号 VE-186 | 1套 | 1、槽体采用高强度高透明度聚碳酸脂材料注塑成型，免除液体渗漏、便于观察电泳进程。 2、安全按钮式开盖设计，方便电泳槽盖的开启。 3、可同时转印二块8.3×7.3cm胶。 4、专用槽内制冰盒，可预制冰块置于槽内，在转移电泳过程中起降温作用。 5、转印时间为60~90min，也可选择低电压过夜。 6、电泳槽承载凝胶面积：8.3×7.3cm。 7、最大电压负荷：200V。 8、最大电流负荷：500mA。 9、槽体容纳缓冲液最大体积：900ml。 |
| 二、商务需求 | | | | | |
| 交货期限及地点 | | 1、交货期限 ：合同签订之日起60个日内。  2、交货地点：广西中医药大学仙葫校区。 | | | |
| 付款条件 | | 合同约定时间内交货，供应商安装调试，经采购人验收合格后，在15个工作日内凭供应商开具的全额发票，一次性付清全部货款。 | | | |
| **三、其他要求** | | | | | |
|  | | **▲1、60个日内完成供货。**  **▲2、本项目按服务费用内进行报价，报价必须含以下部分：①采用全包方式即合同金额，包括一切施工设备、人工费、各种保险费、税费等一切费用。**  **▲3、供应商应采取合理措施保障服务的安全性，自愿承担一切风险和责任。如因检测中可能遭受的任何纠纷或损失应当由供应商承担全部责任。**  **▲4、供应商应充分考虑供货成本及参数要求再进行报价，如供应商低价恶意竞价、且成交后无法按要求提供货物或者所供货物及资质要求无法满足参数要求的，采购人将按虚假竞标处理，并保留因耽误采购人使用时间造成的损失进行赔偿的权利，通过报备政采云平台及财政厅监管部门，并按规定对投标人公司予以处罚和进行网上通报处理，追究投标人的法律责任，由此引发的一切后果由投标人承担。** **▲4、“1、全波长酶标仪”已做进口论证，选用进口产品报价的，为保证产品供货质量，必须提供生产厂家出具的授权书和售后服务承诺书，否则，其报价文件按无效处理。** | | | |